附件

抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品 名称 | 被抽查单位 | 标示注册人、 代理人 | 规格型号 | 生产日期/批号 /出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准 规定项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半导体激光治疗仪 | 南京亿高医疗科技股份有限公司 | 南京亿高医疗科技股份有限公司 | ECO-600B | 2023.01.31 C0122110002 | 江苏省药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 1.激光准备指示器；2.待机/准备；3.遥控联锁连接器 |
| 2 | 高频电刀主机 | 凯尔斯玛丁医疗器械（上海）有限公司 | Gebrüder Martin GmbH &Co.KG玛丁兄弟有限两合公司 | ME MB3 型主机/ME MB3 | 2022-12-09 MEMB3I0000222548 | 上海市药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 | 高频漏电流 |
| 3 | 高频手术设备 | 南京首量医疗科技有限公司 | 南京首量医疗科技有限公司 | SEH80A | 2024.01.15 04624010003 04624010003 | 江苏省药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 | 1.漏电流和患者辅助电流（正常工作温度下）；2.无线电业务的保护 |
| 4 | 强脉冲光治疗仪 | 上海光美医疗科技有限公司 | 阿狄夫光子有限公司 ActiveOptical Systems Ltd. | Extra-818 | 03-2024 OP7118 | 上海市药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 1.输入功率；2.脉冲能量（密度） |
| 5 | 强脉冲光治疗仪 | 固安翌光科技有限公司 | 固安翌光科技有限公司 | SYL001A | 2024年3月8日 SYL001A2430004 | 河北省药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 输入功率 |
| 6 | 医用分子筛制氧机 | 保定迈卓医疗器械有限公司 | 保定迈卓医疗器械有限公司 | JAY-3BW | 2023-12-29 MZ2024-383 MZJ3S 73311 | 河北省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检验研究院 | 1.外壳的封闭性；2.不用工具就可打开的罩和门的安全性；3.连续漏电流和患者辅助电流（正常工作温度下） |
| 7 | 脉搏血氧仪 | 湖南国健医疗器械有限公司 | 湖南国健医疗器械有限公司 | GJ-XY-111 | 2023-07-27 202307002 | 湖南省药品监督管理局 | 中国人民解放军联勤保障部队药品仪器监督检验总站 | 脉率准确度 |
| 8 | 脉搏血氧仪 | 上海贝瑞电子科技有限公司 | 上海贝瑞电子科技有限公司 | BM2000A | 2023年04月10日 S20230410005 W0088808 | 上海市药品监督管理局 | 中国人民解放军联勤保障部队药品仪器监督检验总站 | 信号不完整性 |
| 9 | 指夹式脉搏血氧仪 | 重庆如泰科技股份有限公司 | 重庆如泰科技股份有限公司 | IO2 | 2023-01 230150700 IO223010796 | 重庆市药品监督管理局 | 中国人民解放军联勤保障部队药品仪器监督检验总站 | 信号不完整性 |
| 10 | 注射泵 | 南京英玛尼医疗科技有限公司 | 南京英玛尼医疗科技有限公司 | AIFusion SP2-1W | 2024年01月17日 01011240001 | 江苏省药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 报警要求 |
| 11 | 注射泵 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | HP-30 PRO | 2023-12-08 6002310000697 | 广东省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检验研究院 | 可听报警信号 |
| 12 | 硅酮疤痕凝胶 | 江苏求恒医疗器械有限公司 | 江苏求恒医疗器械有限公司 | 15g/支 | 2023年11月20日 20231120 | 江苏省药品监督管理局 | 山东省医疗器械和药品包装检验研究院 | 酸碱度 |
| 13 | 关节内窥镜 | 康美林弗泰克（北京）医疗器械有限公司 | ConMed Corporation 康美公司 | HD4000 | 2022-12-27 1819707 | 北京市药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 1.颜色分辨能力和色还原性；2.综合光效 |
| 14 | 一次性使用内窥镜取石篮 | 广东省天佑医疗器械科技发展有限公司 | 广东省天佑医疗器械科技发展有限公司 | TAE-4NS-30120 | 20240110 2401101 | 广东省药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 抗拉强度 |
| 15 | 一次性使用内窥镜取石篮 | 深圳市康医博科技发展有限公司 | 深圳市康医博科技发展有限公司 | 211-4NS-18120 | 20230609 223-160205 3211060 | 广东省药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 抗拉强度 |
| 16 | 软性亲水接触镜 | 江苏视准医疗器械有限公司 | 望隼科技股份有限公司 | YC Tint、GC Tint | 240101 179CA40000、179CAC0000、179CAS0000 | 江苏省药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 基弧半径或给定底直径的矢高 |
| 17 | 水胶体伤口敷料 Hydrocoll | 保赫曼（上海）贸易有限公司 | 保赫曼股份公司 Paul Hartmann AG | 薄型：10 × 10cm | 2022-09-01 284904001 | 上海市药品监督管理局 | 山东省医疗器械和药品包装检验研究院 | 液体吸透量 |
| 18 | 水胶体敷料 | 广东体达康医疗科技有限公司 | 广东体达康医疗科技有限公司 | 10cm×10cm | 20240109 24010801 | 广东省药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 液体吸透量 |
| 19 | 筋骨康远红外贴 | 重庆好爱优医药科技有限公司 | 重庆好爱优医药科技有限公司 | 通用型,120mm×80mm | 2024/03/11 240301 | 重庆市药品监督管理局 | 深圳市药品检验研究院 | 药物添加 |
| 20 | 血栓抽吸导管 | 广州易介医疗科技有限公司 | 广州易介医疗科技有限公司 | TAC5F135S | 2024-01-09 F04231201 | 广东省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检验研究院 | 紫外吸光度 |
| 21 | 医用防护口罩 | 湖北昌迪医疗科技股份有限公司 | 湖北昌迪医疗科技股份有限公司 | 规格：16cm×10cm 型号：普通级折叠耳挂式 | 2023年2月1日 CDFK2302001 | 湖北省药品监督管理局 | 四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心） | 过滤效率 |
| 22 | 医用一次性防护服（无菌型） | 湖南永霏特种防护用品有限公司 | 湖南永霏特种防护用品有限公司 | 连身式（无菌型）175-Ⅱ（XL） | 2023年03月04日 01102303040244 | 湖南省药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 抗静电性 |
| 23 | 正畸丝 | 杭州西湖生物材料有限公司 | 杭州西湖生物材料有限公司 | / | 2024年03月23日 240323F610-14 | 浙江省药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | Ⅰ型：挠度为0.1mm的屈服弯曲力和弯曲刚度 |
| 24 | 脂蛋白（a）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 宁波博泰生物技术有限公司 | 宁波博泰生物技术有限公司 | 试剂1：40ml×2，试剂2：10ml×2 | 2024年03月11日 24031101 | 浙江省药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 准确度 |