卫生健康行政执法装备标准（2025版）

表1 快速检测设备一览表

| 序号 | 名称 | 原理 | 推荐设备参数 | 地市级 | 县级 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ATP荧光检测仪 | ATP生物 荧光法 | 1.检出精度：1×10-18mol 2.检测范围：0～99999 3.检测误差：±5﹪或±5 RLU* | 2台 | 1台 |  | 标配 |
| 2 | 紫外线辐射强度计 | 紫外线频谱分析计量法 | 1.检出限：0.1μw/cm2 2.检测范围：0.1～999μw/cm2 0.1～19990μw/cm2 * 3.检测误差：±10% | 2台 | 1台 |  | 标配 |
| 3 | 激光测距仪 | 激光相位法 | 1.检出限：0.01m 0.001m * 2.检测范围：0.01～100m 0.001～100m * | 1台 | 1台 |  | 标配 |
| 4 | 数字式温湿度计 | 数显式温度计法/电阻电容法 | 温度： 1.分辨率：0.1℃ 2.检测范围：0～60℃ -50～150℃ * 湿度： 1.分辨率：0.1%RH 2.检测范围：10～90%RH 0～100%RH* | 2台 | 2台 |  | 标配 |
| 5 | 声级计 （噪声仪） | 数字声级 计法 | 1.检出限：≤ 30dB（A） 2.检测范围： 30～130dB（A）；33～130dB（C）；40～130dB（Z） * 职业卫生检测应满足：2型或以上，具有A计权，“S（慢）”档 | 1台 | 1台 |  | 标配 |
|  | 个人噪声剂量计 | 数字声级计法 | 1.检出限：≤ 30dB（A） 2.检测范围：30～120dB（A） 职业卫生检测应满足：2型或以上，具有A计权，“S（慢）”档和“Peak（峰值）”档 | 1台 | 1台 |  | 标配 |
| 6 | 数字式 照度计 | 照度计法 | 1.分辨率：0.1 Lux 2.检测范围：1～5000 Lux 0～200000Lux | 1台 | 1台 |  | 标配 |
| 7 | 数字式微压差计 | 压差计法 | 1.分辨率：0.1 hpa 2.检测范围：0～20hpa 0～200hpa * | 1台 | 1台 |  | 选配 |
| 8 | 有效氯测定仪 | DPD单波长比色法 | 检测范围：0～1.0g/L | 2台 | 2台 |  | 标配 |
| 9 | 甲醛检测仪 | 电化学传感器法 | 1.分辨率：0.01PPM 2.检测范围：0～10PPM 0～80PPM* | 1台 | 1台 |  | 标配 |
| 10 | 环氧乙烷检测仪 | 电化学传感器法 | 1.检出限：0.1PPM 2.检测范围：0～100 PPM 0～1000 PPM * | 1台 | 1台 |  | 选配 |
| 11 | 臭氧分析仪 | 紫外光度法 | 1.检出限：0.1PPM 2.检测范围：0～1000 PPM 0～5000 PPM * 3.检测误差：≤ ±1% | 1台 | 1台 |  | 选配 |
| 12 | 热电风速计 | 电风速计法/风管法 | 1.风速检出限：0.05m/s 2.风速检测范围：0.1～10m/s 3.量程0～20 m/s * 4.精度±（0.03 m/s +5%测量值） * 5.分辨率0.01m/s* | 2台 | 1台 |  | 标配 |
| 13 | 激光（尘埃）粒子计数器 | 光学传感器法 | 1.粒径量程：0.5～20μm 0.3～20μm * 2.计数效率： 0.5μm效率50%，＞0.75μm效率100% 0.3μm效率50%，＞0.45μm效率100%* | 1台 | 1台 |  | 选配 |
| 14 | 过氧化氢气体检测仪 | 电化学传感器法 | 1.分辨率：0.01ppm 0.1ppm* 2.检测范围：0～100ppm 0～999ppm* | 1台 | 1台 |  | 选配 |
| 15 | 便携式余氯/总氯检测仪 | DPD单波长比色法或光电子比色法原理 | 余氯： 1.检出限：0.01mg/L 2.检测范围：0.01～4.00mg/L 0.01～10.00mg/L* 总氯： 1.检出限：0.01mg/L 2.检测范围：0.01～2.00mg/L 0.01～8.00mg/L* | 2台 | 2台 |  | 标配 |
| 16 | 便携式二氧化氯检测仪 | DPD/甘氨酸法 | 1.检出限：0.02mg/L 2.检测范围：0～3.00mg/L 0.05～5.00mg/L* | 1台 | 1台 |  | 选配 |
| 17 | 便携式pH计 | 玻璃电极法 | 1.检出限：0.01pH 2.检测范围：0～14pH -2.00～18.00pH* | 1台 | 1台 |  | 标配 |
| 18 | 便携式浊度仪 | 散射比浊法（福尔马肼标准） | 1.检出限：0.5NTU 2.检测范围：0～1000NTU | 1台 | 1台 |  | 标配 |
| 19 | 便携式尿素检测仪 | 二乙酰一肟单波长比色法 | 1.检出限：0.5 mg/L 2.检测范围：0.5～5.0mg/L（低量程） 5～15mg/L（高量程） | 1台 | 1台 |  | 标配 |
| 20 | 便携式色度仪 | 铂-钴标准比色法 | 检测范围：5～50PCU（低量程） 50～500PCU（高量程） | 1台 | 1台 |  | 选配 |
| 21 | 便携式电导率仪 | 电极法 | 1.检出限：0.01μS/cm 2.检测范围：0.01～200μS/cm 0.01～300μS/cm* | 1台 | 1台 |  | 选配 |
| 22 | 总硬度检测仪 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 1.分辨率：0.1mg/L 2.检测范围：0.1～450mg/L | 1台 |  | 1台 | 选配 |
| 23 | 便携核辐射检测仪 | 闪烁体探测器法 | 1.限值： 0.5Bq/L（α射线） 2.检测范围：0.01～1000µSv/h | 1台 |  | / | 选配 |
| 24 | 多设备参数水质分析仪 | 分光光度法 | 余氯： 1.检出限：0.1mg/L 2.检测范围：0.1～4.00mg/L 0.1～10.00mg/L * 总氯： 1.检出限：0.2mg/L 2.检测范围：0.2～2.00mg/L 0.1～8.00mg/L* 二氧化氯： 1.检出限：0.02mg/L 2.检测范围：0～3.00mg/L 0.05～5.00mg/L * 臭氧： 1.检出限：0.02mg/L 2.检测范围：0.02～3.00mg/L 0.10～4.00mg/L * 3.检测误差：≤±1% 硝酸盐氮： 低量程：0.10～3.00mg/L 高量程：0.50～15.00 mg/L 亚硝酸盐： 低灵敏度：0.01～0.70mg/L 高灵敏度：0.005～0.40mg/L 硫化物： 低量程：0.005～1.000mg/L 高量程：0.020～1.50 mg/L * 硫酸盐： 低量程：5～250 mg/L 高量程：100～1000 mg/L 氨氮： 低量程： 0.02～5.00mg/L 高量程： 5.00～25.00mg/L 铁： 低量程：0～5.0 mg/L 高量程：5.0～10.0 mg/L 锌： 0.2～5.0mg/L 铝： 低量程：0.01～0.4 mg/L 高量程：0.4～4.0 mg/L 六价铬： 0.01～1.0mg/L 氟化物： 0.05～2.0mg/L | 1套 |  | / | 选配 |
| 25 | 氨气检测仪 | 电化学传感器法 | 检出限：≤0.20mg/m³ | 1台 |  | 1台 | 选配 |
| 26 | 一氧化碳检测仪 | 电化学传感器法（非扩散红外线采样） | 1.分辨率：0.1PPM 2.检测范围：0～500PPM | 1台 |  | 1台 | 标配 |
| 27 | 二氧化碳检测仪 | 不分光红外线气体分析法（非扩散红外线采样） | 1.分辨率：1PPM 2.检测范围：0～5000PPM | 1台 |  | 1台 | 标配 |
| 28 | 便携式温度计（水温） | 热敏电阻法 | 1.分辨率：±1℃ 2.室内：0～60℃ 3.室外：-40～60℃ | 1台 |  | 1台 | 标配 |
| 29 | 光散射式粉尘仪 | 光散射法 | 1.检出限：0.001mg/m³ 2.检测范围：0.001～10 mg/m³ 0.001～150 mg/m³ * | 1台 |  | 1台 | 选配 |
| 30 | 振荡天平粉尘浓度测量仪（防爆） | 锥形元件振荡微量天平质量传感技术 | 1.检出限：0.01mg/m³ 2.检测范围：0～1000 mg/m³ 3.具有煤安证书，可在煤矿等粉尘爆炸性场所使用。 | 1台 |  | 1台 | 选配 |
| 31 | 便携式氧化还原电位测定仪 | 电极传感器法 | 1.分辨率：0.1mV 2.检测范围：-2000～2000 mV | 1台 |  | 1台 | 选配 |
| 32 | 氰尿酸检测仪 | 光电子比色法原理 | 检测范围：0～100mg/L | 1台 |  | 1台 | 选配 |
| 33 | 化合氯检测仪 | 光电子比色法原理 | 检测范围：0～10.0mg/L | 1台 |  | 1台 | 选配 |
| 34 | 学生身高课桌椅型号测量尺 | / | 学生身高和课桌椅型号符合即可 | 1件 |  | 1件 | 标配 |
| 35 | 便携式多气体复合式检测报警仪 | 催化燃烧传感器法、电化学性传感器法 | - 1.测量类型：可燃气；一氧化碳；硫化氢；氧气等。 - 2.检测量程及检测精度： 可燃气（CH4等）：0～100%LEL;±5% 一氧化碳（CO）：0～1000PPM;±5% 硫化氢（H2S）：0～100PPM;±5% 氧气（O2）：0～30%VOL;±5% | 1套 |  | / | 选配 |
| 36 | 总挥发性有机物测定仪 | 电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子等 | 检测限：0.5 PPM 检测范围：0～50000 PPM | 1台 |  | / | 选配 |
| 37 | 个人剂量报警仪 | 多级探测器法 | - 1.测量类型：X、γ射线，中子射线可考虑选配 - 2.能量响应：15keV～10MeV - 3.剂量当量范围：0Sv～10Sv - 4.剂量率范围：0.01μSv/h～500mSv/h - 5.有固定报警阈值，超阈值有声光报警 | 1台 |  | 1台 | 标配 |
| 38 | 数字测尘仪（防爆） | 光散射原理 | - 1.检出限：0.01mg/m³ - 2.检测范围：0.01～100 mg/m³ | 1台 |  | 1台 | 标配 |
| 39 | 检气管（有毒气体检测管） | 气体分子扩散法、化学吸收法 | - 1.对作业场所空气中有毒气体浓度进行半定量检测； - 2.使用方法：吸取一定体积空气样品通过检气管进行检测； - 3.配置：手动采样器或流量气泵、气体检测管； - 4.可检测气体种类包括：一氧化碳、硫化氢、氯气、二氧化碳、氨气、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、氟化氢、臭氧、甲醛； - 5.量程： - 手动采样器或流量气泵：50ml/100ml； - 一氧化碳：10～200mg/m³； - 硫化氢：2～60mg/m³； - 氯气：1～30mg/m³； - 二氧化碳：5000～200000mg/m³； - 氨气：1～30mg/m³； - 二氧化硫：50～1000mg/m³； - 氮氧化物：5～100mg/m³； - 氯化氢：1～30mg/m³； - 氟化氢：1～30mg/m³； - 臭氧：0.3～10mg/m³； | 1套 |  | 1套 | 选配 |
| 40 | 湿球黑球温度指数测定仪 | 传感器法 | - 检测范围： - 1.21℃～49℃ - 2.干球温度计检测范围为10℃～60℃ - 3.自然湿球温度计检测范围为5℃～40℃ - 4.黑球温度计检测范围为20℃～120℃ | 1台 |  | 1台 | 标配 |
| 41 | 辐射巡测仪 | 闪烁体探测器法、气体电离探测器法等 | - 1.响应时间： - 短时辐射最小持续30ms - 2.检测范围 ： - 持续辐射50nSv/h～10Sv/h - 短时辐射5μSv/h～10Sv/h - 脉冲辐射0.1μSv/h～10Sv/h - 剂量当量10nSv～10Sv - 能量范围15keV～10MeV | 1台 |  | 1台 | 标配 |
| 42 | 表面污染检测仪 | 闪烁体探测器法 | - 1.检测范围：对α发射体低于0.04Bq/cm2,对β发射体低于0.4Bq/cm2 - 2.单位：cps、cpm或Bq/cm2 | 1台 |  | 选配 | 标配 |
| 43 | 人体振动分析仪 | 传感器法 | 1.分辨率：40mV/（m.s-2） 2.检测范围：48dB～158dB | 1台 |  | / | 选配 |
| 44 | 激光（功率/能量）测定仪 | 热敏探测法 | 检测范围： 20pW～300mW（小功率） 2mW～12W（中功率） 100mW～150W（大功率） | 1台 |  | / | 选配 |
| 45 | 压力温度检测仪（非在线/在线） | 电化学传感器法 | - 1.温度检出限：0.1℃ - 2.温度范围：-85至150℃ - 温度精度：±0.05℃* - 温度分辨率：0.001℃* - 3.压力检出限：0.1kPa - 4.压力范围：0～700kPa - 压力精度：±1kPa* - 压力分辨率：0.01 kPa * | 按需 配置 |  | 按需配置 | 选配 |
| 46 | 一氧化碳检测仪（在线） | 电化学传感器法（采样方式：非扩散红外线） | 1.分辨率：0.1PPM 2.检测范围：0～500PPM | 按需 配置 |  | 按需配置 | 选配 |
| 47 | 二氧化碳检测仪（在线） | 不分光红外线气体分析法（采样方式：非扩散红外线） | 1.分辨率：1PPM 2.检测范围：0～5000PPM | 按需 配置 |  | 按需配置 | 选配 |
| 48 | 甲醛检测仪（在线） | 电化学传感器法 | - 1.分辨率：0.01PPM - 2.检测范围：0～10PPM - 0～80PPM * | 按需 配置 |  | 按需 配置 | 选配 |
| 49 | 数字式温湿度计（在线） | 数显式温度计法/电阻电容法 | - 温度: - 1.分辨率：0.1℃ - 2.检测范围：0～60℃ - -50～150℃* - 湿度: - 1.分辨率：0.1%RH - 2.检测范围：10～90%RH - 0～100%RH* | 按需 配置 |  | 按需 配置 | 选配 |
| 50 | 余氯/总氯检测仪（在线） | DPD单波长比色法或光电子比色法原理 | - 余氯： - 1.检出限：0.1mg/L - 2.检测范围：0.1～4.00mg/L - 0.1～10.00mg/ L* - 总氯： - 1.检出限：0.2mg/L - 2.检测范围：0.2～2.00mg/L - 0.1～8.00mg/L* | 按需 配置 |  | 按需 配置 | 选配 |
| 51 | pH计（在线） | 玻璃电极法 | - 1.检出限：0.01pH - 2.检测范围：0～14pH - -2.00～18.00pH* | 按需 配置 |  | 按需 配置 | 选配 |
| 52 | 浊度仪（在线） | 散射比浊法（福尔马肼标准） | - 1.检出限：0.5NTU - 2.检测范围：0～1000NTU | 按需 配置 |  | 按需 配置 | 选配 |
| 53 | 便携式氧化还原电位测定仪 | 电极传感器法 | 1.分辨率：0.1mV 2.检测范围：-2000～2000 mV | 按需 配置 |  | 按需 配置 | 选配 |

注:设备参数标“*”为高配版仪器参数

表2  执法取证装备一览表

| 序号 | 名称 | 地市级 | 县级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执法模拟沙盘 | 按需配置 |  |  |
| 2 | 音视频监控系统 | 按需配置 |  |  |
| 3 | 数字化询问系统 | 1套/执法科室 | 1套/执法科室 | 应用于卫生监督执法询问室，通过音视频记录、文书职能辅助及远程指挥功能，实现执法全过程留痕 |
| 4 | 移动执法终端 | 1台／执法人员 | 1台／执法人员 | 支持5G全网通通讯 |
| 5 | 便携式打印机 | 1台/2名执法人员 | 1台/2名执法人员 |  |
| 6 | 执法记录仪 | 1台/执法人员 | 1台/执法人员 | 支持5G全网通通讯，每台同时配备1个执法记录仪采集站设备接口 |
| 7 | 照相机 | 按需配置 |  |  |
| 8 | 光盘刻录机 | 按需配置 |  |  |
| 9 | 摄像机 | 按需配置 |  |  |
| 10 | 录音笔 | 1台/执法人员 | 1台/执法人员 | 支持语音智能转录文字功能 |
| 11 | 暗访取证设备 | 按需配置 |  |  |
| 12 | 便携式计算机 | 1台/2人 | 1台/2人 |  |
| 13 | CA数字证书 | 按需配置 |  |  |
| 14 | 执法记录采集站 | 每单位不少于2台 |  |  |
| 15 | 无人机 | 按需配置 |  |  |
| 16 | 冷藏设备（冰箱） | 1台/执法科室 | 1台/执法科室 | 存放试剂等 |
| 17 | 执法制服 | 冬秋制服西式套装2套，春夏制服西式套装2套（女同志加发裙子1条），大衣只限温、寒区经常在室外执行任务的人员制作1件，半袖衬衫2件，外穿长袖衬衫2件，内穿长袖衬衫2件，白色帽子1顶，深蓝色帽子1顶，冬帽寒、温区1顶，领带2条，帽徽1个，胸号2个，肩章：硬、软、套式肩章各1套，领带夹2个，臂章2个。 |  | 原则上按《卫生部办公厅关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》（卫办法监发〔2003〕103号）执行 |

表3  通讯指挥装备标准一览表

| 序号 | 名称 | 地市级 | 县级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动存储器 | 1个/人 | 1个/人 |  |
| 2 | 无线上网卡 | 1个/人 | 1个/人 |  |
| 3 | 对讲机 | 按需配置 |  |  |
| 4 | 卫星电话 | 按需配置 |  |  |
| 5 | 监督执法车 | 1辆/4-8人 | 1辆/4-8人 |  |
| 6 | 采样专用车 | 按需配置 |  | 配备标准采样箱 |
| 7 | 现场快速检测车（含车载设备） | 按需配置 |  |  |
| 8 | 多功能应急指挥车 | 按需配置 |  | 具备信息采集、信息存储、信息管理、应急联动服、视频接收系统等车载设备 |

表4  应急防护装备标准一览表

| 序号 | 名称 | 装备要求 | 地市级 | 县级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 | 1.材质：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料/高密度聚乙烯/玻璃钢 2.符合GB 2811-2019《头部防护—安全帽》要求 | 1个/人 | 1个/人 |
| 2 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器（防尘口罩） | 1.材质：高效静电滤棉或静电滤棉加带特效活性炭除味层 2.过滤效率≥95% 3. 符合GB 2626-2019《呼吸防护—自吸过滤式防颗粒物呼吸器》 | 按需配置 |  |
| 3 | 自吸过滤式防毒面具 | 1.材质：热塑橡胶或硅胶，优选硅胶材料的面罩 2.符合GB 2890-2022《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》要求 | 按需配置 |  |
| 4 | 护目镜 | 1.材质：镜片材质为聚碳酸酯，不可以使用玻璃材质的镜片 2.符合GB 32166-2016《个体防护装备 眼面部防护 职业眼面部防护具 第1部分: 要求》 3.优选防雾功能的护目镜；室外的强可见光环境可选灰色镜片护目镜 | 1个/人 | 1个/人 |
| 5 | 防噪声耳塞或耳罩 | 1.材质：非致敏材料 2.符合GB/T 31422-2015《个体防护装备 护听器的通用技术条件》 | 按需配置 |  |
| 6 | 防护服 | 1.纯棉材质，防静电，长袖，收口，与其他防护用品良好兼容 2.防静电服和化学防护服应符合GB 12014-2019《防护服装—防静电服》、GB 24539-2021《防护服装—化学防护服》 | 1件/人 | 1件/人 |
| 7 | 安全鞋 | 1.良好的防滑、防砸、防穿刺、绝缘性能 2.符合GB 21148-2020《足部防护—安全鞋》 | 1双/人 | 1双/人 |
| 8 | 防化服 | 1.防护级别：A级全封闭 2.配备正压式空气呼吸器、防护靴子和手套 | 1件/人 | 1件/人 |
| 9 | 防辐射服 | 铅当量：50KV～150KV时，正面0.5 mmPb，背面0.25 mmPb | 1件/人 | 1件/人 |
| 10 | 防辐射面罩 | 铅当量大于0.25mmPb | 按需配置 |  |
| 11 | 防辐射帽 | 铅当量大于0.5mmPb | 按需配置 |  |
| 12 | 防辐射围脖 | 铅当量大于0.5mmPb | 按需配置 |  |
| 13 | 防辐射铅围裙 | 铅当量大于0.5mmPb | 按需配置 |  |
| 14 | 防辐射眼镜 | 铅当量大于0.5mmPb，镜面大小大于27 cm² | 按需配置 |  |
| 15 | 应急保障装备 | 应急帐篷、冷暖风机、防水配电盘、防水接线板、电灯、发电机、净水装置、便携炊具、电热水壶、警示标志、个人携行装备、靴套等 | 按需配置 |  |
| 16 | 医用防护服 | 符合GB19082《医用一次性防护服技术要求》 | 按需配置 |  |
| 17 | 医用外科口罩 | 符合YY0469-2023《医用外科口罩技术要求》 | 按需配置 |  |
| 18 | 医用防护口罩 | 符合GB19083《医用防护口罩技术要求》 | 按需配置 |  |
| 19 | 医用橡胶手套 | 符合GB10213《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 按需配置 |  |
| 20 | 手消毒剂 | 符合GB2795《手消毒剂通用要求》 | 按需配置 |  |
| 21 | 医用帽 | 符合YY/T1642-2019《一次性使用医用防护帽》 | 按需配置 |  |
| 22 | 医用防护鞋套 | 符合YY/T 0506.8-2019《病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第8部分：产品专用要求》 | 按需配置 |  |
| 23 | 医用薄膜手套 | 符合GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》 | 按需配置 |  |

表5  地市级信息网络装备标准一览表

市级信息化建设有两种模式：第一种为分布式信息化建设模式。市级单位作为本市的业务核心主体，信息化建设可根据自身实际情况适当选择设备档次和规格；第二种为全省数据大集中建设模式，市级单位仅作为省级业务系统接入服务单位，此模式为推荐模式，信息化建设标准如下。

| 类别 | 名称 | 规格及说明 | 参考配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络设备* | 交换机 | 国内品牌模块化交换机 | 1.设备性能：交换容量≥672Gbps，转发性能≥171Mpps； 2.实配10/100/1000BASE-T电口≥24个，1/10GE SFP+端口≥8个； 3.支持IPv4静态路由、RIP、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； 4.应用层级：三层。 | ≥2台 |  |
| 网络安全设备 | 防火墙 | 国内品牌千兆防火墙（带路由功能），支持IPSec/SSL VPN功能 | 1.设备性能：吞吐量≥3Gbps，端口≥4个1000Base-T接口，4个SFP千兆接口，双电源，支持IPSEC VPN/SSL VPN功能； 2.支持IPsec VPN组网，默认支持国密算法SM2-SM4。 | 1台 |  |
|  | 上网行为管理 | 国内品牌 | 1.设备性能：吞吐量≥3G，支持用户数:≥1000，端口≥6个1000Base-T接口; 2.支持部署在IPv6环境中，设备接口及部署模式均支持ipv6配置，且所有核心功能（上网认证、应用控制、流量控制、内容审计、日志报表等）都支持IPv6。 | 1台 |  |
|  | 网管和防病毒服务器 | DNS Server、防病毒、机房监控、流量控制等管理服务 | 1.满足信创要求； 2.CPU:配置2颗主频≥2.2GHZ，≥16核32线程； 3.内存：≥128GB; 4.硬盘：≥2*1.2TB HDD。 | 1台 |  |
|  | 入侵检测 | 国内品牌 | 1.设备性能：≥6个1000 Base-T接口，双电源，最大并发≥400万，最大吞吐量≥14G,IDS吞吐量2.4G; 2.支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、 TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。 | 1台 |  |
|  | 入侵防御 | 国内品牌 | 1.设备性能：≥6个1000 Base-T接口，双电源，最大并发≥400万，最大吞吐量≥14G,IPS吞吐量2.4G; 2.支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、 TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。 | 1台 |  |
| 系统软件 | 操作系统 | 国内操作系统 | 1.满足信创要求；2.根据服务器数量配置。 | ≥1套 |  |
|  | 防病毒软件 | 按照系统及使用人员配置一定比例的授权许可 | 1.提供终端与服务器统一的B/S架构管理平台授权，单一管理控制中心可统一管理分别部署在信创PC终端、信创服务器、非信创PC终端、非信创服务器的客户端软件； 2.管理控制中心必须支持部署在国产操作系统（统信V20或麒麟V10）环境中，客户端支持统信V20、银河麒麟V10等信创操作系统； 3.可实时监控文件的状态，在文件读、写、执行或者进入主机时主动进行扫描，支持根据用户性能偏好设置高、中、低等多种防护级别； 4.支持勒索病毒防护。 | 1套 |  |
| 通讯线路 | 通信线路 | 互联网线路，带宽不小于100M |  | 1条 | 按年租用 |
|  | 无线上网与通讯 | 3G/4G/5G上网，主要用于现场执法，月流量不少于10G |  | 按需 |  |
| 机房基础设施 | 网络及服务器机柜、电源、KVM | 采用标准机柜，配置相应数量的机柜、电源及KVM设备 |  | 1套 |  |
|  | 机房建设 | 装修、防静电、防雷、承重、综合布线等（按照40平米计算） |  | 1套 |  |
|  | UPS不间断电源 | 续航能力不小于2小时 |  | 1台 |  |
|  | 机房精密空调 | 机房专用的精密空调（按照40平米设计） |  | 1台 |  |
|  | 供电及消防系统 | 建议采用双供电系统 |  | 1套 |  |
| 系统运维支撑 |  | 应配备专业技术支持能力的队伍和人员；保证系统运行资金投入 |  |  |  |

*网络装备可按需配置并可租用云服务器满足相关工作要求。

表6  县级信息网络装备标准一览表

县级单位仅作为省级或市级业务系统接入服务单位，信息化建设标准如下（至少包含下列设备及系统）。

| 类别 | 名称 | 规格及说明 | 参考配置 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络设备 | 交换机 | 国内品牌模块化交换机 | 1.设备性能：交换容量≥672Gbps，转发性能≥171Mpps； 2.实配10/100/1000BASE-T电口≥24个，1/10GE SFP+端口≥8个； 3.支持IPv4静态路由、RIP、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； 4.应用层级：三层。 | ≥1台 |  |
| 安全设备 | 防火墙 | 国内品牌千兆防火墙（带路由 功能），支持IPSec/SSL VPN功能 | 1.设备性能：吞吐量≥3Gbps，端口≥4个1000Base-T接口，4个SFP千兆接口，双电源，支持IPSEC VPN/SSL VPN功能； 2.支持IPsec VPN组网，默认支持国密算法SM2-SM4。 | 1台 |  |
|  | 入侵检 测 | 国内品牌 | 1.设备性能：≥6个1000 Base-T接口，双电源，最大并发≥400万，最大吞吐量≥14G,IDS吞吐量2.4G; 2.支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、 TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。 | 1台 |  |
|  | 入侵防 御 | 国内品牌 | 1.设备性能：≥6个1000 Base-T接口，双电源，最大并发≥400万，最大吞吐量≥14G，IPS吞吐量2.4G; 2.支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL 等应用协议进行深度检测与防护。 | 1台 |  |
| 病毒防范 | 防病毒软件 | 按照系统及使用人员配置一定比例的授权许可 | 1.提供终端与服务器统一的B/S架构管理平台授权，单一管理控制中心可统一管理分别部署在信创PC终端、信创服务器、非信创PC终端、非信创服务器的客户端软件； 2.管理控制中心必须支持部署在国产操作系统（统信V20或麒麟V10）环境中，客户端支持统信V20、银河麒麟V10等信创操作系统； 3.可实时监控文件的状态，在文件读、写、执行或者进入主机时主动进行扫描，支持根据用户性能偏好设置高、中、低等多种防护级别； 4.支持勒索病毒防护。 | 1套 |  |
| 通讯线路 | 通信线路 | 互联网线路，带宽不小于100M | 要配备多人共享上网设备。 | 1条 | 按年租用 |
|  | 无线上网与通讯 | 3G/4G/5G上网，主要用于现场执法，月流量不少于10G |  | 按需 |  |
| 系统运维支撑 |  | 应配备专业技术支持能力的队伍和人员；保证系统运行资金投入 |  |  |  |

*网络装备可按需配置并可租用云服务器满足相关工作要求。